수질계측기 점검일지(실험실 1/14)

주무관	정수과장			결재
홍기웅	01/17 김경진
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-300

점검자	: 홍기웅		2021. 1. 14 (09:00~18:00)
계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (35)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수(1대)	정상	○ 원수(착수정), 혼화지, 침전수, 여과수(2), 정수 - 1침전지, 활성탄 보조수조 세척
		혼화지(1대)	정상
		침전수(2대-#1,#2)	정상
		통합여과수(2대-#1,#2)	정상
		지별탁도계(24대-#1, #2)	정상
		활성탄여과수(1대)	정상
		정수(4대-#1,#2,#3,송수)	정상
pH계 (13)	․ 측정값의 정상 여부 ․ 시료의 정상유입 여부 ․ 전극의 오염 여부 ․ 영점 및 표준스판 교정 여부	원수(1대-통합취수)	정상	○ 원수(혼합), 침전수, 여과수, 정수 -
		착수정(4대-자양,강북 전후)	정상
		혼화지(4대-#1-1,2. #2-1,2)	정상
		침전수(2대-#1,2)	정상
		혼화지(1대응집제투입전)	정상
		정수(1대-송수)	정상
알칼리도계 (3)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-통합취수)	정상	○ 원수, 침전수 - 원수 침전수 적정량 검사 및 조정
		침전수 (2대-#1,#2)	정상
잔류염소계 (10)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원수(2대-자양,강북취수)	정상	○ 원수, 여과수, 정수, 송수 - 침전수 측정값 보정
		중계펌프실 1정수지입구,2~3유입수	정상
		정수(4대-#1~3정수지,송수)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-혼합취수)	정상	○ 이상없음 -
		정 수(1대)	정상
수 온 계 (4)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부	착수정, 침전수, 활성탄	정상	○ 이상없음 -
		정 수	정상
-