문서번호	정수과-21389
결재일자	2022. 4. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안치화		정충구	04/28
			代정충구
협조

2022년 수질(자동)측정기 정도관리 계획

2022. 4.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2022년 수질(자동)측정기 정도관리 계획

영등포아리수정수센터 수질(자동)측정기에 대한 측정값의 정확성 및  신뢰성 유지․향상을 위해 교정 및 정도검사를 실시하고자 합니다.

□ 교정 및 정도관리 대상기기 현황

○ 수질측정기 기기 교정(탁도계 등 2종 9대, 연2회(상반기,하반기) 교정)

- 근거 : 2022년도 시험 및 분석능력 향상 기술지원 계획(수질연구과-970, 2022.1.28.)

측정기 항목	모델명	대수	비 고
탁도	2100N(HACH)	2	- 수질실험용 및 자동측정기 교정용
잔류염소	Pocket Colorimeter Ⅱ	7

○ 환경측정기기 정도검사(온라인 수질자동측정기 3종 7대, 2년주기 검사)

- 근거 : 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

측정기 항목	모델명(제조사)	대수	설치 위치	검사년도	분야
pH	DPD1P1(HACH)	1	- 풍납취수장	2021	수질
탁도	1720E(HACH)	4	- 여과지(1,2정수장), 송수(1,2정수장)	2020	먹는물
잔류염소	CL-17(HACH)	2	- 송수(1,2정수장)	2020	먹는물

○ 기타 수질(자동)측정기기(17종 136대 등)

- 근거 : 수질자동감시시스템 운영관리 지침 등

측정기 항목	모델명	종수	대수	비 고
탁도	SS7(2), 1720E(42), TURBY-2100P(8)	3종	52대	- 원수탁도, 지별탁도등
잔류염소	CL-17(14)	2종	14대	- 시약식
pH	DPD1P1(2), PC1R1A(13)	2종	15대	- 공정별
암모니아성질소	NanoCHEM 6100	1종	1대	- 원수측정
시안	NanoCHEM T6300	1종	1대	- 원수측정
기타	알칼리도(4), 전기전도도(4), 페놀(1), 수온(7) 등	9종	53대

□ 수질(자동)측정기 교정 및 정도검사 계획

○ 기간 : ‘22년 1월 ~ ‘22년 12월

○ 수질측정기 기기교정(연2회(상반기,하반기) 실시)

- 대    상 : 휴대용 잔류염소측정기 등 2종 9대

- 검사기관 : 서울물연구원 (연1회) / 자체보정(연1회 이상)

○ 환경측정기기 정도검사(5월 실시 예정)

- 대    상 : 온라인 탁도계, 잔류염소계 수질자동측정기 2종 6대

- 검사기관 : *********

************************************************************************************

**************************************************

**********************************************

*******************************************************

*******************************************************

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,일반운영비,지급수수료(정수센터시설유지보수)

○ 기타 수질(자동)측정장비 정도관리(검사주기 : 수시)

- 대    상 : 온라인 탁도계 등 17종 136대

- 자체 교정 관리 (월1회 검교정, 표준시료 비교측정 등)

□ 향후계획

○ *************************

- 수수료지급 1건(환경측정기기 정도검사 1건)

붙임 : 1. 측정기기 정도검사 수수료	1부.

2. 교정 및 정도관리 근거 자료 각 1부.  끝.