문서번호	수질과-21853
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
임태섭		代김병기	05/26
			代백광인
협조

정수센터 수질연구실 내 산소측정기 설치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

상수도사업본부

( 생 산 부 )

정수센터 수질연구실 내 산소측정기 설치완료 보고

정수센터 안전관리실태 감사 시 지적사항* 관련, 수질연구실 내 산소측정기 설치를 완료하고 그 결과를 보고드림

****************************

******************************************

□ 정수센터별 현황

<분석장비(GC-MS)>

ㅇ 사용장비 : 기체크로마토그래프(기기분석실 내 위치)

ㅇ 가스종류 : 불활성가스 3종 ☞ 시료 운반가스(carrier gas)

ㅇ 사용용도 : 맛·냄새물질, 소독부산물 등 분석

**********

*****************************************************************************************************************************************

□ 관련 규정 검토 : 법적 저촉사항 없음

ㅇ “유해가스” 해당 여부

************************************************

※ 유해가스 : 탄산가스, 일산화탄소, 황화수소 등의 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질

※ 불활성가스 : 다른 원소와 화합하여 화학작용을 일으키지 않는 가스(비가연성)

ㅇ “밀폐공간” 해당 여부

**********************************************

※ 밀폐공간 : 산소결핍, 유해가스로 인한 질식․화재․폭발 등의 위험이 있는 장소

☞ 기기분석실 내 환기설비(천장 배기구 등) 설치

< 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 18] > 밀폐공간

13. 헬륨·아르곤·질소·프레온·탄산가스 또는 그 밖의 불활성기체가 들어있거나,    있었던 보일러 · 탱크 또는 반응탑 등 시설의 내부

□ 관리계획 : 수질연구실 안전관리 강화

ㅇ 수질연구실(기기분석실) 내 산소농도 측정기 구매 설치

****************************************

ㅇ 산소농도 측정기 설치 방안

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조치결과

ㅇ 6개 정수센터 산소농도 측정기 설치 완료

******************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

※ 측정기 경보 설정 : 1단계 O2 19.5%, 2단계 O2 18.0%(미만시 산소결핍 수준)

□ 행정사항

ㅇ 출입자 안전관리 강화 : 수질연구실 출입 시 산소농도 확인 철저