자동심장충격기 점검표				결재	담당자				진압1대장		119안전센터장
신월119안전센터-23014					황사연				백송인		10/03
											노봉섭
점 검 일 시	2022년 10월 1일		소방서/부서명	양천소방서/신월119안전센터
제품명(제조사)	Zoll X series		제조년일	2021.10.28.
제품시리얼번호	AR21J062589		차랑번호 (설치장소)	998오6841
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2023.9.11.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							미보유
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블							미보유
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리							미보유
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				( 6 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 황사연								황사연