문서번호	정수과-1500
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
최원섭		김경진	03/03
			정미선
협 조
	주무관			이한성
	주무관			오경자
	주무관			박동식

고압가스 안전교육(2월) 실시 보고

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

고압가스 안전관리 교육일지

일 시	2023. 02. 22~28	장 소	취수장 인젝터실, 계측기실	강 사	박동식 최원섭
제 목 : 잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법
■ 교육내용 1. 염소희석수 샘플링 공급수 배관라인 확인 - 뚝도계열은 잔류염소 샘플링펌프를 가동하여 공습수 배관에 가압(0.16 Mpa)을 올려서 염소희석수가 원수 저수조 탱크로 올라오는 구조로 이루어져 있다. - 구의계열은 도수관로내의 자연관압(0.22 Mpa)에 의한 샘플링배관을 통하여 공급하고 있으며, 계측기 내부로 공급이 잘 되고 있으면, 연결튜빙 드레인 밸브를 열어서 확인한다. 2. 원수 저수조탱크 청소 - 특히 여름 장마철 및 우기시에는 저수조탱크 안쪽에 붙어 있는 이물질을 수시로 청소를 하여 제거시켜 주어야 한다. 3. 잔류염소 계측기 내부 점검 - 계측기내부 측정값 이상발생 시 면봉으로 투시부에 부착되어 있는 이물질제거 및 청소를 실시하여 준다. 4. 잔류염소 측정시약 공급확인 - 뚝도 및 구의계열 계측기내부 잔류염소(Free 유리잔류염소) 측정시약 공급이 정상적 으로 잘 이루어 지고 있는지 외부함을 열어서 내부를 확인한다. ■ 교육 참석자 A조 : 송용배 B조 : 서기석, 김덕현 C조 : 이준수, 김기성 D조 : 조주연, 장용면 강사 : 박동식, 최원섭

■ 원수잔류염소(뚝도라인, 구의라인)계측기 숫자 보정방법

1. 메뉴표시를 누른다

2. 화살표시 모양 ▼ 누르면 액정화면 창에 RECR DR 이 표시된다.

3. ENTER를 치면 액정화면 창에 0.00 PPM 나타나면서 REC LO 가 표시된다.

4. 화살표시 ▼ 를 누르면 REC HI에서 (3.00이 표시된다) → 정상가동의 경우

5. 비정상적으로 가동될 경우 → 예를 들어(5.00이 표시된다면) ENTER를     눌러주면 액정화면에 숫자가 깜박깜박 움직일 때 5.00→3.00 으로 변경하고, 다시 ENTER를 누르고 EXIT를 2회 누르면 원래상태로 초기화가 되면서 정상적으로 작동된다.

■ 잔류염소 계측기 점검

(공급수라인 시약튜브 교체 및 점검 시 조치사항)

≪ 메인보드 조작순서 ≫

메뉴 → ▼ 눌러서 → MAINT → ENTER → PRIME(공기배출) →  ENTER        → 숫자 38 이 표기되면서 공기빼기를 시작 → 38분정도 지나면 0  → V1 5        (초기화 시작)

■ 행정사항

〇 상시학습 교육시간 인정 : 1시간 교육시간 인정 조치(과 교육담당자)

〇 - 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록 작성.

- 교육참석자 명부는 교육참석자들의 서명을 받아 3년간 보존.

- 교육참석자 공람 재교육.

붙임  1. 2023년 고압가스 정기 안전교육 계획 1부.

2. 안전교육 사진 1부.

3. 교육참석자 서명부 1부.  끝.