문서번호	수질연구과-3122
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	먹는물분석과장		수질분석부장
손연희	김상은	정상호		04/13
				조석주
협 조	수질팀장		代전도현
	수질팀장		이윤용
	주무관		장신요
	주무관		송경인
	주무관		최은영

아리수품질확인제 3종 시약 납품성능검사계획

2023.4.

서울물연구원

(수질연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

아리수품질확인제 3종 시약 납품성능검사계획

아리수품질확인제 3종 시약 구매 계약에 따른 납품시약의 성능기준 만족여부를 면밀히 검수하여 양질의 시약 수급관리에 만전을 기하고자 함

계약현황

❍ 계약명: 2023년 아리수품질확인제 3종 시약 구매

-잔류염소 1,916pk 구리 1,472pk, 철 1,437pk (※ 1pk=100ea)

❍ 계약번호: 20230217C7100

❍ 계약일자: 2023.2.23.

❍ 계약기한: 2023.6.13.

❍ 계약금액: 금139,696,360원(일억삼천구백육십구만육천삼백육십원)

❍ 계약업체: *************

납품 일정

구분	잔류염소	구리	철	비 고
계약 물량	1,916	1,472	1,437
4.21 납품	1.916(100%)	1,472(100%)	900(62.7%)
6.13 납품	-	-	537(37.3%)

시험 개요

❍ 납품성능검사방법

- 육안검사 : 납품수량, 포장상태, 파손, 변질유무, 유효기간 등

⇨ 현장납품시 각 사업소 담당자 확인(납품예정 : 4. 21. 6.13.)

- 성능검사 : ***** 검사인력 및 장비를 활용, 각 시약별 관련 규정에  따른 정도검사 목표값(정확도 및 정밀도) 만족 여부 확인

❍ 성능검사 개요

- 일    시 : ************************************

- 장    소 : ****************

- 검사품목

품명	잔류염소	철	구리
규격	Cat.No.11210-00	Cat.No.12410-00	Cat.No.11710-00

- 참여인원

**********************

****************************

*************************

세부 검사 방법

❍ 검사시료: 성능검사용 검사시료는 납품 당일 현장에서 납품업체 관계자 입회하에 Random Sampling 후 봉인하여 보관

- 채취장소 : ************

- 봉인수량 : 6pk(잔류염소, 철, 구리시약 각 2pk)

※ 시약별 임의의 2개 LOT에서 추출

- 성능검사 당일 봉인 상태 등 이상없음을 납품업체 입회자 확인후 개봉하여 사용

❍ 검사방법

- 측정기기 : 휴대용 잔류염소계, DR-890, 900(기기유효성이 확인된 장비)

- 표준용액 : *****************************

· 잔류염소 : 조제된 표준용액을 연구원 장비로 농도측정(5회 측정 평균값)

· 철․구리  : ICP 표준용액 농도측정 및 Report 발급

- 측정횟수 : 총 60회(LOT별 10회, 6개 LOT)

- 측정순서 : 잔류염소 → 철 → 구리

- 측정방법

· LOT별 검사시료를 ************** 각각 5회(총10회) 측정한 후 측정값이 당초 구매시방서에 명시된 정확도 및 정밀도를 모두 만족하는지 여부를 판정

품목	합격기준	시험방법
잔류 염소	상대편차백분율 ± 20% 이내	- 먹는물수질공정시험기준(181226) · 잔류염소 DPD 비색법(ES 05310.1b)
철	정밀도 : 상대표준편차±20%이내 정확도 : 75%∼125%	- 먹는물수질공정시험기준(181226) · 철-자외선/가시선 분광법(ES 05410.1b)
구리	정밀도 : 상대표준편차 25%이내 정확도 : 75%∼125%	수질오염공정시험기준(191224) · 구리- 자외선/가시선 분광법(ES 04401.2c)

❍ 결과조치

- 각 시약별 정확도와 정밀도 기준을 모두 만족시 납품검수완료 처리

- 기준 미달시 시험기기를 교체하여 측정하고 재측정 결과도 기준 미달시   해당 LOT 제품 불합격 판정

※ 재측정은 추가 2대의 장비로 실시하며, 2대 모두 합격기준 만족시      합격 판정

- 불합격 판정 시약은 전량 재납품하고 동일한 기준으로 재검사 실시

협조 사항

❍ ****** : 표준용액 조제

- ***************************************각 1L 조제

- ICP 표준농도 측정및 Report 발급(철, 구리)

❍ ********************************

- 준비물 : 측정장비 각 2대(잔류염소계, DR-890, 900), 측정셀, 실험복 등

※ 측정장비는 기기 유효성이 확인된 장비로서, 불합격시 재측정을 위해

예비기기 포함 2대 준비

붙임 1. 시약 성능검사 참석자 서명부 1부.

2. 서약서 1부.

3. 성능검사 측정값 기록표***** 1부.

4. 검사시료 봉인확인서(수도사업소, 업체) 1부.

5. 표준용액 농도 측정값 1부.

6. 3종 시약 성능검사 측정결과표(총괄) 1부.  끝.