문서번호	급수운영과-7509
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
박번수		성기선	08/27 신용철
협조

수질자동측정기 정도검사에 따른 조치계획 보고

2020. 8.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동측정기 정도검사에 따른 조치계획 보고

’18년 구매한 수질자동측정기의 정도검사 결과 잔류염소 측정기중 3대에서 2차 부적합이 발생하여 납품업체에서 하자보수계획을 제출함에 따라 이에 대해 검토 보고드림

□ 구매 개요

************************

*******************************

***************************

*****************************

*********************

***********************************************************

**************************

□ 관련 규정

○ 정도검사 : 탁도, 잔류염소는 최초 정도검사 후 2년마다 정도검사를 받아야함.

○ 물품구매계약 품질관리 특수조건 제 19조(하자보수보증금 납부) 제6항

- 수요기관은 하자담보책임기간 동안 하자가 발생하였을 경우 그 내용을 조달청에 통보하여야 한다.

○ 물품구매계약 품질관리 특수조건 제 20조(사후관리)

① 계약상대자는 물품을 납품하거나 설치 완료한 날부터 제18조의 하자담보기간동안 무상으로 사후관리하여야 한다.

③ 하자담보책임기간 중에 3회 이상 동일한 하자가 발생한 경우 계약상대자는 그 하자물품을 수요기관의 요청에 따라 신품으로 교체하여야 한다.

□ 정도검사 결과

연번	사업소	지점명	정도검사결과
			1차(’18.10월)		2차(20.5월)		2차(20.7월)
			탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소
1	중부	성북1(배)	적합	적합	적합	부적합	적합	부적합
2	중부	청파초교	적합	적합	적합	적합	적합	적합
3	서부	독박골(배)	적합	적합	적합	부적합	적합	부적합
4	서부	백련(배)	적합	적합	적합	적합	적합	적합
5	서부	북악(배)	적합	적합	적합	적합	적합	적합
6	서부	삼우(배)	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7	서부	만리가압장	적합	적합	적합	부적합	적합	적합
8	동부	중랑물재생센터	적합	적합	적합	부적합	적합	적합
9	남부	영등포공원	적합	적합	적합	적합	적합	적합
10	남부	서남지역대	적합	적합	적합	적합	적합	적합
11	강서	맘편한놀이터	적합	적합	적합	부적합	적합	적합
12	강서	우장산(배)	적합	적합	적합	부적합	적합	부적합
13	강서	구일중학교	적합	적합	적합	적합	적합	적합
14	강동	위례별초등학교	적합	적합	적합	부적합	적합	적합

□ 조치경과

○ 수질자동측정기 하자 조치요청(계약상대자) 및 조달청 통보 : ’20.8.14

○ 하자처리 조치계획 검토 요청(계약상대자=> 상수도사업본부): ’20.8.20

- 조치계획 : 정도검사를 완료한 신품으로 9월 30일까지 교체

□ 검토결과

○ 현재 설치되어 있는 Aqua2000-5n의 경우 생산이 중단된 품목이고 3회이상 하자가 발생시 신품교체이나 2회하자에서 Aqua2000-5X신품으로 교체요청을 함에 따라 하자처리 계획서를 승인코자함.

붙임  1. 하자처리 계획서 1부.

2. 1차 정도검사결과 부적합중 합격 내역 4부.

3. 2차 정도검사결과 부적합 내역 1부.   끝.