아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시보건환경연구원
수신	국립환경과학원장 (대기환경연구과장)
(경유)
제목	2023년 4분기 서울시 미세먼지(PM10, PM2.5) 연속자동측정기 등가성평가 결과보고

1. 대기오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2022-7호) 환경대기 중 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 자동측정법-베타선법 및 대기환경측정망 설치 운영지침(2023.1) 별표29, 별표23에 의거하여 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대상

– PM2.5 : *************************

– PM10 : *************

나. 기간 : 2023년 9월 ~ 12월

다. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

구 분	측정일수	최저, 최고값 차이	기울기	절편
PM2.5	연속 23일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥이상	0.9~1.1	-2.25~2.25
PM10	연속 14일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥이상		-5.0~5.0

라. PM2.5 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	구분	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
			제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	**	***	****** *********	*******	*********** **********	*******	****	****	만족
2		***	****** *******	***********		*******	***	****
3		***		*********		*******	****	****
4		***		*********		*******	****	****
5		***		*********		*******	*	****
6		***		***********		*******	****	****
7		***		*********		*******	****	****
8	***	****	****** *******	***********		*******	****	****
9		***		***********		*******	****	****
10		***		***********		*******	****	****
11		***		***********		*******	***	****

마. PM10 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	구분	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
			제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	**	***	****** *********	*******	*********** **********	*******	****	*****	만족

붙임  1. *******************************************  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	김지수		대기측정관리팀장	김광래		대기질통합분석센터장	12/21
최용석
협조자
시행	대기질통합분석센터-11876	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원 (주암동)	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3371	/전송	02-570-3267	/	okjisu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)