온라인탁도계, 오존분석기 고장 보고서

주무관		수처리연구과장	수도연구부장		결재
조우현		이만호	10/22 代이만호
협 조
	주무관			이건수

	우리 수처리연구과에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 온라인탁도계(2set)와 오존분석기 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .10. 20.
보 고 자 : 공업연구사 성명 : 조 우 현

아       래    -

1. 장비명  : 온라인 탁도계 2set

장비이력
물품번호-규격번호	47**************7
모델명	Hach US/1720D
제조사	Hach Company
구입처	유일정공(폐사)
설치일자	2001-10-25
구입가격	6,297,600원 /ea

○ 고장내역

- 검출부(Photocell), 램프 교체 및 표준용액 교정 필요

- 탁도계 메인회로보드(단종) 고장

- 파워서플라이(단종) 고장

○ 조치내역

- 수입사 [(주)한국플루크 - HACH Korea]에 고장수리 견적의뢰

- 수리예상비용  :  4,235,000원+α /ea

- 경제적 수리한계 금액 산정

기기명	경제적 수리한계 금액	수리비	비고
온라인 탁도계	((70/100)×6,297,600)-(13/(2×10)×6,297,600) = 314,880원/ea	4,235,000원/ea	수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높음

※ 경제적 수리한계 금액 = (최초 연도의 최대치×취득가격) - (사용연수/(2×내용연수)×취득가격))

○ 보고자의견

- 장비의 수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높으며, 교체해야 하는 부품이 단종되어 수급이 어렵고, 기기가 노후하여 장비를 불용하는 것이 적합하다고 사료됨.

2. 장비명  : 오존분석기 1set

장비이력
물품번호-규격번호	41**************6
모델명	PCI-wedeco, US/SERIES 4000
제조사	PCI-wedeco
구입처	PCI-wedeco
설치일자	2000-12-26
구입가격	5,200,000원/EA

○ 고장내역

- UV램프 및 회로기판 (단종) 고장

○ 조치내역

- 한국대리점 [(주)자일럼워터앤웨이스트원터코리아] 에 고장수리 견적의뢰

- 수리예상비용  : 3,500,000원

- 경제적 수리한계 금액 산정

기기명	경제적 수리한계 금액	수리비	비고
오존분석기	((70/100)×5,200,000)-(14/(2×10)×5,200,000) = 0원	3,500,000원	수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높음

※ 경제적 수리한계 금액 = (최초 연도의 최대치×취득가격) - (사용연수/(2×내용연수)×취득가격))

○ 보고자의견

- 장비의 수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높으며, 기기가 노후하여 장비를 불용하는 것이 적합하다고 사료됨.

첨부 : 온라인탁도계 수리견적서(업체의견서) 1부.

오존분석기 수리견적서(업체의견서) 1부.  끝.