아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2024년 1월 중 자동심장충격기(펌뷸런스) 점검 결과

심장충격기 점검표				결재	소방교			진압3대장		119안전센터장
숭인119안전센터-770					정석환			조원범		02/29
										박남진
점 검 일 시	2023년 12월 30일		소방서/ 부서명	종로소방서/숭인안전센터
제품명(제조사)	CU Medical Systems		제조년일	2019.6.3.
제품시리얼번호	G1R18K102		차랑번호 (설치장소)	98소 4252 (차량 내)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✔
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✔				유효기간 : 2025. 5.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			✔				유효기간 : 2025. 5.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해 당 없 음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터							해 당 없 음
- 심장충격 패들 케이블							해 당 없 음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✔
4. 배터리
- 완충되어 있음			✔
- 완충된 여분 배터리 있음				✔			2022.3.29. 수령한 여분 배터리로 교체 후 여분배터리 신청완료 (23. 2. 9.)
5. 일회용품
- 심전도용 전극							해 당 없 음
- 기록용지							해 당 없 음
- 패들인 경우 전극용 젤리							해 당 없 음

6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음	✔
- 심장충격 기능 이상 없음	✔
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			해 당 없 음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			( 0 ) 회
점 검 자 계급 소 방 교 성명 정 석 환				정석환

소방교	정석환		진압3대장	조원범		119안전센터장	박남진
협조자
시행	숭인119안전센터-770	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63, 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/전송	02-2187-8149	/	tjrghks0829@seoul.go.kr	/	대시민공개