문서번호	운영과-952
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
서장원		송종봉	04/12
			한차순
협조

2024년 수질TMS 정도검사 및 사전 정밀정비 추진계획

2024. 4.

난지물재생센터

(운영과)

2024년 수질TMS 정도검사 및 사전 정밀정비 추진 계획

수질자동측정기의 정상가동 여부 등을 점검하는 법정 정도검사 수검을 대비하여, 측정기기 전문업체(제조사)로부터 사전 정밀정비 및 기술지원을 받아 정도검사에 최선을 기하고자 함

Ⅰ		정도검사 개요

□ 관련근거

❍ 물환경보전법 제38조의3 같은 법 시행규칙 제50조

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조, 제11조 같은 법 시행규칙 제30조

❍ 환경측정기기 정도검사 주기(국립환경과학원 고시)

❍ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원 고시)

□ 정도검사 대상(수질TMS관련 수질자동측정기)

측정기명	대수	최 초 정도검사	최 근 정도검사	검사 주기	제 조 사 (기술지원사)	2024년 대상여부
TOC	2	'21.04.02.	'23.04.12.	2년	(주)백년기술	비대상
T-N	2	'21.04.02.	'23.04.12.	2년	(주)백년기술	비대상
T-P	2	'21.04.02.	'23.04.12.	2년	(주)백년기술	비대상
SS	2	'17.04.28	'23.04.12.	1년	대윤계기산업(주)	대 상
pH	2	'17.04.28	'23.04.12.	2년	대윤계기산업(주)	비대상

□ 2024년 정도검사 실시 일정

❍ 검사 신청일 : '24. 4. 8.(월)

❍ 검사 기관 : 한국산업기술시험원(ktl)

❍ 검사 대상 : SS 측정기(1,2처리장 각 1대씩)

❍ 검사 예정일 : '24. 4. 24.(수) ~ 4. 26.(금)

(진행 상황에 따라 연장 될 수 있음)

❍ 정도검사 법정수수료 : 1,535,600원

- 법정수수료 : 1,396,000원 (VAT 139,600원)

Ⅱ		정도검사에 따른 정밀정비 및 기술지원

□ 정도검사 주요내용

❍ 설치규격 및 구조 적정 여부

❍ 측정기 상태 및 운영 적정 여부

❍ 측정범위, 반복성, 절연저항, 상대정확도 시험 등

□ 기술지원 개요 및 내용

❍ 정밀정비 업체 및 기술지원 일정

업체명	정밀정비 일정	측정장비명
대윤계기산업(주)	'24.04.22.(월) or 04.23.(화)	▷ SS

❍ 사전 정밀정비 및 정도검사 기술지원 내용

- 정도검사를 원활히 진행하기 위하여 측정기기에 대한 특성과 운영 등 기술지원이 가능한 업체(제조 등 전문)의 지원을 받아 사전 전문가 정비(부품 교체, 교정 등) 실시

- 측정기의 측정값 정밀도 향상과 정상가동을 위한 정밀정비 실시

❍ 사전 정밀정비 및 정도검사 기술지원 비용

-***********************

Ⅲ		행 정 사 항

□ 정도검사 수수료 및 기술지원비 지급

❍ 금액(예정) : **********

- 정도검사 법정수수료(부가세 포함) :***********

- 사전 정밀정비 및 정도검사 기술지원비 : **********

※ 사전 정밀정비 시 재고 소진에 따른 업체 부품 교체 및 정도검사 기간이 초과 될 경우에는 금액은 추가될 수 있음.

❍ 지출방법

- 정도검사 : 신청서 접수 후 발부되는 고지서에 의한 납부

- 사전 정밀정비 및 기술지원비 : 기술지원업체의 청구에 의거 지출

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리(사업), 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, (214)수선유지교체비, (05)수선유지비, 수질측정장비 유지보수

□ 정도검사 부적합시 조치내용

❍ 수질자동측정기의 측정값 불인정

❍ 수질자동측정기 수리 후 재검사(비용추가)

❍ 수질자동측정기의 부적정 운영으로 인한 과태료 부과 대상(100만원)

□ 정도검사 신청: 한국산업기술시험원(ktl)

□ 사전 정밀점검 관련 개선계획서 제출: 한강유역환경청

붙임  1. 정도검사 신청서 1부.

2. 정도검사 수수료 1부.

3. 정도검사 견적서 1부.

4. 정밀점검 견적서 1부.  끝.