투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보

1. 은평병원부 진료부-11138(2015.12.8. )호와 관련입니다.

2. 스팀 멸균기의 생물학적 측정을 위해 멸균과정에 노출되지않은 Control Biological indicator의 적합성과 멸균과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위한 Biological indicator의 세균배양검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
1	2015. 12.8.	STEAM (멸균과정노출전)	57℃	after18hrs	-Positive	치과
				24hrs	-Positive
2	2015. 12.8.	STEAM (멸균기 하단 문앞쪽)	57℃	after18hrs	-Negative	치과
				24hrs	-Negative

주무관	한경희		내과과장	정선화		진료부장	12/11 이순정
협조자
시행	진료부-11482	(		)	접수		(		)
우			/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8281	/전송	02-300-8097	/	57kyunghee@seoul.go.kr	/	대시민공개