문서번호	수도자재관리센터-25883
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		송영무	12/18 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과 보고

(전자기식,80~100mm.엠앤에스워터)

2015.  12.

수도자재관리센터

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준:통상자원부 고시 제 2014-279호(수도미터 검정기준 적용)

2. 검사방법

-수도계량기 시방적용(80mm이상 전수검사).

3. 납품업체 : ㈜엠앤에스워터

4. 계량기 납품검사 현황

가. 자재관리센터-19251(2015.9.8.)호 3차 구매관련 80~100mm : 116개

나. 검 사 일 : 2015.12.10 ~ 12.17

다. 납품검사결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	65	65	7	8	65	0	65	0	65	0	0
100mm	51	51	5	6	49	2	51	0	49	2	0

다. 시료용 및 불합격품 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
100mm	3	3	3	0	3	0	3	0	0

※물연구원(방수시험)80mm : m15-508065. 100mm : m15-509051.

3. 납품기물 내역

- 납 품  기물번호 : 80mm : m15-508001∼508065.

100mm : m15-509001∼509022, 509024~509051.

- 불합격 기물번호 : 100mm : m15-509031. 509052.

- 대체품 기물번호 : 80mm : m15-508066.

100mm : m15-509053~509055..

따로붙임 1. 구경별 오차시험 내역 각1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.끝.