문서번호	정수과-2292
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	05/26 오세영
협조	행정관리과장		권혁명
	정수시설과장		남효돈

수질자동계측기 불용결정 심의회 결과

2016. 5.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

수질자동계측기 불용결정 심의회 결과

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016.05.24(화) 10:00 ~ 11:00

○ 장    소 : 암사아리수정수센터 소장실

○ 참 석 자 : 4명(위원장 소장, 위원 행정관리과장, 정수과장, 정수시설과장)

○ 심사대상 : 수질자동계측기 11종 87대

○ 심의안건

- 내용연수 경과 등 노후, 고장 수질자동계측기 불용결정

- 최종 불용결정 수질자동계측기 처리 방안 등

□ 주요 심의의견

○ [안건1] 내용연수 경과 등 노후, 고장 수질자동계측기 불용결정

- 내용연수 경과, 부품단종 등 수리가 어려운 경우 불용처리가 타당하나 공정관리에 지장이 없도록 대처방안 마련 후 불용할 필요가 있음(소장)

- 신품교체 등 불용품 발생시 즉시 불용처리 필요(행정관리과장)

- 설치규정이 폐지된 개별여과지 탁도계 등 활용도 낮은 계측기를 정리하여 관리효율 향상 필요(정수과장)

⇒ 심의대상 계측기 11종 87대는 사용하지 않으므로 불용결정하고,

신규설치가 필요한 계측기는 ‘17년 예산에 반영하여 설치토록 하며,

설치전까지는 예비품 활용, 수분석 등을 통해 수질관리

○ [안건2] 불용결정 수질자동계측기 처리 안건

- 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없고 수리비가 많이 소요되어 경제성이 없어므로 소요조회 없이 불용하는 것이 타당함.(정수시설과장)

⇒ 소요조회 없이 서울시 SR센터를 통해 무상양여 처리

□ 심의결과

○ 수질자동계측기 불용심의 결정사항

- 수질자동계측기 11종 87대 불용처리

연번	기기명 (모델명)	설치 댓수	불용사유	대체방안	결정 사항
1	유동전류계 (SC5200)	2	내용연수 경과, 현재 고장상태 제품단종으로 수리불가 수리비가 경제적수리한계금액 보다 큼.	활용도 낮음, 대체 불필요함	불용 (폐품)
2	암모니아성질소 (ADI 2019)	2	내용연수 경과, 현재 고장상태 부품단종으로 수리불가	#1 : 교체완료(‘13년도) #2 : 신규구매 필요(‘17년도 예산편성)	불용 (폐품)
3	5항목측정기 (MP-2000)	1	내용연수 경과, 현재 고장상태 제품단종으로 수리불가	5개 항목 모두 교체완료, 대체 불필요	불용 (폐품)
4	탁도계 (TUF-100)	2	내용연수 경과, 현재 고장상태	활용도 낮음, 대체 불필요함	불용 (폐품)
5	잔류염소계 (CLF-101)	2	내용연수 경과, 현재 고장상태	신품으로 교체완료(2013년)	불용 (폐품)
6	전기전도도계 (WD-36D)	1	내용연수 경과, 현재 고장상태	신품으로 교체완료(2013년)	불용 (폐품)
7	시안측정기 (ADI 2013)	1	내용연수 경과, 현재 고장상태 제품단종으로 수리불가	신품으로 교체완료(2007년)	불용 (폐품)
8	전기전도도계 (WBM-100)	1	내용연수 경과, 현재 고장상태	신품으로 교체완료(2015년)	불용 (폐품)
9	pH계 (HBM-100A)	1	내용연수 경과, 현재 고장상태	신품으로 교체완료(2015년)	불용 (폐품)
10	탁도계 (1720C)	2	내용연수 경과 제품단종으로 수리불가	신규구매 필요(‘17년도 예산편성) 교체시까지 #2 개별여과지 탁도계 임시 설치 활용	불용 (폐품)
11	탁도계 (MICROTOL3)	72	내용연수 경과, 현재 고장상태 수리비가 경제적 수리한계금액 보다 큼.	개별여과지 의무설치 규정 폐지 최적 관리방안 검토 후 ‘17년도 예산 반영 개선 설치 시까지 탁도 수시 측정(수분석) 등으로 수질관리	불용 (폐품)

○ 불용결정 수질자동계측기 처리

- 소요조회 : 불필요

․수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없거나 수선시 비경제적인 물품

- 불용품 처리 : 서울시 SR센터 무상양여

□ 향후계획

○ 불용결정 수질자동계측기 SR센터 무상양여 : ‘16.6월

○ ‘17년도 예산편성시 노후, 고장 수질자동계측기 교체 예산 반영 : ‘16년 하반기

붙임 : 불용물품 처분 결정서, 불용물품 심의자료 각 1부. 끝.