문서번호	급수운영과-5285
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	06/23 代이임섭
협조
	주무관		김인학

여름철 대비 수질자동감시지점 현장 점검 결과보고

2016. 6.

상수도사업본부

(급수운영과)

여름철 대비 수질자동감시지점 현장 점검 결과 보고

여름철 폭염과 집중호우로 인한 피해와 안전사고 예방을 위해 수질자동 감시지점의 ·안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간 : ’16. 5. 4. ～ 6. 21.

□ 점 검 자

- 본부 급수운영과 : 담당 주무관 류동경 외 1명(유지관리업체 지원)

- 사업소 : 각 사업소 담당 주무관

□ 점검방법 : 점검표에 따라 이상유무 점검

□ 점검대상 : 공급계통 수질 감시지점 188개소 208대 측정기

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	강북 (지금(배))
감시지점	188	32	30	21	20	19	33	18	14	1
(측정기 수)	(208)	(34)	(32)	(24)	(22)	(22)	(36)	(22)	(15)	1

Ⅱ		점검내용

□ 여름철 피해 예방 점검

- 직사광선 및 강수 노출 여부, 환기팬 등 냉각장치 점검

- 시료수 정상 유·출입/누수, 제습제 등 소모품 확보

□ 안전사고 예방 점검

- 누전 대비 전원 및 전송선 피복상태 점검

- 측정기 유출수 배수로 점검

Ⅲ		점검결과

□ 집중호우 및 폭염 등 여름철 피해 대비 완료 : 8개 사업소 전 지점 이상 없음

점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과
폭염대비	- 직사광선 및 강수 노출 예방 - 시료수 정상 유입‧유출‧누수 점검 환기팬 등 냉각장치 정상가동	- 차광 및 방수조치 완료 - 시료정상 유입, 누수 없음 - 점검·교체 완료 정상가동
측 정 기 유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정기 정도관리 여부	- 측정기 정상가동 - 보정 실시
소모품확보	- 예비센서, 셀, 실리카겔 등	- 예비 물품 확보

□ 누전 및·침수 등 안전사고 대비 완료: 8개 사업소 전 지점 이상 없음

점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과
누전위험	- 전원 및 전기선 피복상태 - 전송케이블 피복상태	- 이상 없음 - 이상 없음
침수위험	측정기 유출수 원활한 배수	- 이상 없음

Ⅳ		향후 계획

□ 제습제 및 소모품 교체 등 여름철 측정기 관리 지속 추진

붙임 : 사업소별 점검결과 9부.  끝.