투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	간 호 과 장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보

1. 은평병원간호과-5145(2014.7.14 )호와 관련입니다.

2. EO-gas 멸균기 및 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위한  Biological indicator의 세균배양검사결과를  통보합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
1	2014. 7. 16	EO gas	37℃	after 24hrs	- Negative	공급실
				48hrs	- Negative
2	2014. 7. 16	STEAM	57℃	after 18hrs	- Negative	공급실
				24hrs	- Negative

	진 료 부 장
주무관	한경희		내과과장	정선화		진료부장	07/23 이순정
협조자
시행	은평병원진료부-6299	(		)	접수		(		)
우	122-913	서울시 은평구 백련산로 90(응암동 232-3)	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8281	/전송	02-300-8097	/	57kyunghee@seoul.go.kr	/	대시민공개