투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	간 호 과 장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보

1. 은평병원간호과-6415(2014.9.3 )호와 관련입니다.

2. EO-GAS 멸균기 및 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출되지않은 Biological indicator의 적합성과 멸균 과정에 노출된 Biological indicator   배양검사 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시시 바랍니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
1	2014. 9. 3	EO gas (멸균과정노출전)	37℃	after 24hrs	- Positive	공급실
				48hrs	- Positive
2	2014. 9. 3	STEAM (멸균과정노출전)	57℃	after 18hrs	- Positive	공급실
				24hrs	- Positive
3	2014. 9. 3	적재물품중앙	37℃	after 24hrs	Negative	공급실
				48hrs	Negative
4	2014. 9. 3	멸균기하단문앞쪽	57℃	after 18hrs	Negative	공급실
				24hrs	Negative

	진 료 부 장
주무관	한경희		내과과장	정선화		진료부장	09/12 이순정
협조자
시행	은평병원진료부-7730	(		)	접수		(		)
우	122-913	서울시 은평구 백련산로 90(응암동 232-3)	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8281	/전송	02-300-8097	/	57kyunghee@seoul.go.kr	/	대시민공개